Кровать лечебно-ожоговая и противопролежневая детская

КМ-06  «Сатурн-90»

| № п.п. | Описание требований заказчика | Фактическая функция или величина параметра продукции. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие требования. |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Не предусмотрено |
| 1.3. | Декларация о соответствии | Наличие |
| 1.4. | Соответствие оборудования Российским стандартам ГОСТ Р 50444(1992), ГОСТ R50267.01 | Соответстует |
| 1.5. | Документ, подтверждающий технические характеристики предлагаемого оборудования (технический паспорт или другой документ). | КМ-06.00.000ПС |
| 1.6. | Инструкция по эксплуатации и сервисная документация на русском языке | КМ-06.00.000ТО |
| 1.7. | Гарантия, подтвержденная производителем. | 2 года |
| 1.8. | Доставка, разгрузка, установка на место, монтаж и ввод в эксплуатацию. | Наличие |
| 1.9. | Обучение персонала Заказчика на рабочем месте | Наличие |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Напряжение питания, В | 220 |
| 2.2 | Частота, Гц | 50 |
| 2.3 | Потребляемая мощность, ВА | 1400 |
| 3 | Условия эксплуатации |  |
| 3.1 | Температура окружающей среды, оС | 20…30 |
| 3.2 | Относительная влажность воздуха при 25оС,не более | 80% |
| 3.3 | Атмосферное давление | (84-106,7) кПа (630-800)мм рт. ст. |
| 4 | Основные параметры и размеры |  |
| 4.1 | Снаряженная масса не более, кг | 700 |
| 4.2 | Масса микроошариков (заправка +ЗИП),кг | 375 |
| 4.3 | Внутренняя длина ванны, мм | 1640 |
| 4.4 | Внутренняя ширина ванны, мм | 820 |
| 4.5 | Высота с балканской рамой, мм | 2000 |
| 4.6 | Рабочая температуры в среде микрошариков, оС | 26-40 |
| 4.7 | Дискретность установки температуры не более, оС | 0,1 |
| 4.8 | Погрешность поддержания температуры не более, оС | ±0,5 |
| 4.9 | Превышение температуры флюидизирующих микрошариков при отключенном нагревателе отно-сительно температуры внешней среды не более, оС | 7 |
| 4.10 | Время выхода кровати на процесс флюидизации, Сек. | 10-15 |
| 4.11 | Время выхода кровати на температурный режим 36оС при температуре окружающей среды 25 оС, не более, Час | 8 |
| 4.12 | Корректированный уровень звуковой мощности не более, дБА | 60 |
| 4.13 | Максимальный вес пациента, кг | 100 |
| 4.14 | Усилие перемещение кровати на колесном ходу по гладкому жесткому горизонтальному полу, не более, кг | 15 |
| 5. | Функциональные возможности |  |
| 5.1 | Уменьшение контактного давления на тело больного за счет эффекта «плавучести». Уровень гидростатического давления при его погружении на глубину 20см , мм. рт. ст. | 19-20 |
| 5.2 | Обеззараживание воздуха, циркулирующего вокруг больного, за счет щелочной среды, создаваемой микрошариками из натрий-кальциевого стекла. | Наличие |
| 5.3 | Создание вокруг больного благоприятного микроклимата за счет регулирования и поддержания температуры микрошариков. | Наличие |
| 5.4 | Функция СЛР | Наличие |
| 6 | Функциональные особенности |  |
| 6.1 | Возможность задания и поддержания рабочей температуры микрошариков. | Наличие |
| 6.2 | Непрерывный и пульсирующий режим работы кровати . При пульсирующем режиме длительность работы – 3-16 сек., длительность пауза 120-180 сек. | Наличие |
| 6.3 | Обеззараживание микрошариков без извлечения их из кровати за счет создаваемой ими щелочной среды. | Наличие |
| 6.4 | Подсушивание нагревателем воздуха, подаваемого в среду микрошариков | Наличие |
| 6.5 | Отсутствие системы водяного охлаждения | Наличие |
| 7. | Конструктивные особенности |  |
| 7.1 | Овальная форма ванны, удобная для пациента | Наличие |
| 7.2 | Мягкий резиновый профиль по верхнему ободу ванны для крепления фильтрующей простыни и одновременно для защиты пациента от ушибов | Наличие |
| 7.3 | Ножное и ручное включение-выключение кровати (с ПУ и педали) | Наличие |
| 7.4 | Откидные ограждения | Наличие |
| 7.5 | Ручной захват для пациента | Наличие |
| 7.6 | Стойка-держатель интравенозных емкостей | Наличие |
| 7.7 | Столик для пациента. | Наличие |
| 7.8 | Сито для просеивания микрошариков от агломератов на дне ванны. | Наличие |
| 7.9 | Сменные воздушные фильтры для предварительной очистки подаваемого воздуха. | Наличие |
| 7.10 | Воздушный фильтр высокой эффективности 13 класса (ГОСТ Р 51251-99(EN 1822)) на входе системы подачи воздуха. | Наличие |
| 7.11 | Возможность немедленного прекращения флюидизации для экстренного проведения процедур | Наличие |
| 7.12 | Фильтрующая простыня, пропускающей воздух. | Наличие |
| 7.13 | Колеса для перемещения кровати по ровному полу. | Наличие |
| 7.14 | Колесный тормоз, для обеспечения неподвижности кровати. | Наличие |
| 7.15 | Система горизонтирования кровати. | Наличие |
| 7.16 | Пульт управления с жидкокристаллическим сенсорным экраном. | Наличие |
| 7.17 | Сменные воздушные фильтры для предварительной очистки подаваемого воздуха. | Наличие |
| 7.18 | Воздушный фильтр высокой эффективности 13 класса (ГОСТ Р 51251-99(EN 1822)) на входе системы подачи воздуха. | Наличие |
| 8 | Защита кровати от возможных последствий отказов. | Класс В по РД50-707; Класс 1 со степенью защиты типа В по ГОСТ Р50267.0. |
| 8.1 | Звуковая и световая сигнализации в случае превышения заданной температуры на 1,5 оС в непрерывном режиме и на 2,5 оС в пульсирующем. | Наличие |
| 8.2 | Автоматическое отключение кровати при повышении температуры стеклошариков выше 42 оС, сопровождаемое световой сигнализацией. | Наличие |
| 8.3 | Отключение нагревателя и нагнетателя при неисправном датчике температур (обрыв цепи) | Наличие |
| 8.4 | Отключение нагревателя при несанкционированной остановке нагнетателя | Наличие |
| 8.5 | Аварийного датчик температуры. | Наличие |
| 8.6 | Индикатор ресурса диффузора. | Наличие |
| 8.7 | Индикатор ресурса воздушного фильтра высокой эффективности. | Наличие |