Кровать лечебно - реабилитационная с автоматическим поддержанием заданной температуры псевдокипящего слоя и эффектом плавучести и длительным массажем для новорожденных и грудных детей с неврологической патологией КМ-07 «Сатурн-90»

(для пациентов до 4-х лет)

| №п.п. | Описание требований Заказчика | Фактическая функция или величина параметра продукции. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования. |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | Наличие |
| 1.2. | Декларация о соответствии. | Наличие |
| 1.3. | Соответствие оборудования Российским стандартам ГОСТ Р 50444-92 (разд.3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. | Соответствует |
| 1.4. | Документ, подтверждающий технические характеристики предлагаемого оборудования (технический паспорт или другой документ). | Наличие |
| 1.5. | Инструкция по эксплуатации и сервисная документация на русском языке. | Наличие |
| 1.6. | Гарантия, подтвержденная производителем, не менее 12 месяцев. | 24 месяца с момента запуска |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Напряжение питания, В. | 220 |
| 2.2 | Частота, Гц. | 50 |
| 2.3 | Потребляемая мощность, ВА. | 1000 |
| 3. | Условия эксплуатации |  |
| 3.1 | Температура окружающей среды, оС. | 20…30 |
| 3.2 | Относительная влажность воздуха при 25оС, не более | 80% |
| 3.3 | Атмосферное давление. | (84-106,7) кПа (630-800)мм рт. ст. |
| 4 | Основные параметры и размеры |  |
| 4.1 | Снаряженная масса не более, кг. | 405 |
| 4.2 | Масса микрошариков (заправка +ЗИП), кг. | 250 |
| 4.3 | Внутренняя длина ванны, мм. | 1200-20 |
| 4.4 | Внутренняя ширина ванны, мм. | 820-10 |
| 4.5 | Длина кровати, мм | 1380 |
| 4.6 | Ширина кровати, мм | 1020 |
| 4.7 | Высота кровати, мм. | 1130 |
| 4.8 | Рабочая температуры в среде микрошариков, оС. | 26-40 |
| 4.9 | Дискретность установки температуры не более, оС. | 0,1 |
| 4.10 | Погрешность поддержания температуры не более, оС. | ±0,5 |
| 4.11 | Превышение температуры флюидизирующих микрошариков при отключенном нагревателе относительно температуры внешней среды не более, оС. | 7 |
| 4.12 | Время выхода кровати на процесс флюидизации, сек | 10-15 |
| 4.13 | Время выхода кровати на температурный режим 36оС при температуре окружающей среды 25 оС, не более, Час. | 6 |
| 4.14 | Корректированный уровень звуковой мощности не более, дБА. | 60 |
| 4.15 | Максимальный вес пациента, кг. | 50 |
| 4.16 | Усилие перемещение кровати на колесном ходу по гладкому жесткому горизонтальному полу, не более, кг. | 10 |
| 5. | Функциональные возможности |  |
| 5.1 | Уменьшение контактного давления на тело пациента за счет эффекта «плавучести». Уровень гидростатического давления при его погружении на глубину 20см , мм. рт. ст. | 19-20 |
| 5.2 | Стимуляция периферийных нервных окончаний кожи и мышц, способствующая быстрому восстановлению функций организма при парезах и параличах. | Наличие |
| 5.3 | Обеззараживание воздуха, циркулирующего вокруг пациента, за счет щелочной среды, создаваемой микрошариками из натрий-кальциевого стекла. | Наличие |
| 5.4 | Создание вокруг пациента благоприятного микроклимата за счет регулирования и поддержания температуры микрошариков. | Наличие |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Функциональные особенности |  |
| 6.1 | Возможность задания и поддержания рабочей температуры микрошариков. | Наличие |
| 6.2 | Плавное изменение интенсивности флюидизации при непрерывном и пульсирующем режиме работы кровати. | Наличие |
| 6.3 | Параметры длительнольности работы и паузы при пульсирующем режиме регулируемые. | Наличие |
| 6.4 | Обеззараживание микрошариков без извлечения их из кровати, за счет создаваемой ими щелочной среды. | Наличие |
| 6.5 | Осушение нагревателем воздуха, подаваемого в среду микрошариков. | Наличие |
| 6.6 | Отсутствие необходимости в водяном охлаждении. | Наличие |
| 7. | Конструктивные особенности |  |
| 7.1 | Овальная форма ванны, удобная для пациента. | Наличие |
| 7.2 | Мягкий резиновый профиль по верхнему ободу ванны для крепления фильтрующей простыни и одновременно для защиты пациента от ушибов. | Наличие |
| 7.3 | Пульт управления с жидкокристаллическим сенсорным экраном. | Наличие |
| 7.4 | Ножное и ручное включение-выключение кровати (с ПУ и педали). | Наличие |
| 7.5 | Опускающиеся ограждения. | Наличие |
| 7.6 | Стойка-держатель интравенозных емкостей. | Наличие |
| 7.7 | Сито для очистки микрошариков от агломератов на дне ванны. | Наличие |
| 7.8 | Сменные воздушные фильтры для предварительной очистки подаваемого воздуха. | Наличие |
| 7.9 | Возможность немедленного прекращения флюидизации для экстренного проведения процедур. | Наличие |
| 7.10 | Наличие специальной фильтрующей простыни, пропускающей воздух в комплекте. | Наличие |
| 7.11 | Колеса для перемещения кровати по ровному полу. | Наличие |
| 7.12 | Колесный тормоз, для обеспечения неподвижности кровати. | Наличие |
| 8 | Защита кровати от возможных последствий отказов. | Класс В по РД50-707; Класс 1 со степенью защиты типа В по ГОСТ Р50267.0. |
| 8.1 | Звуковая и световая сигнализация в случае превышения заданной температуры на 1,5 оС в непрерывном режиме и на 2,5 оС в пульсирующем. | Наличие |
| 8.2 | Автоматическое отключение кровати при повышении температуры микрошариков выше 42 оС, сопровождаемое световой сигнализацией. | Наличие |
| 8.3 | Отключение нагревателя и нагнетателя при неисправном датчике температур (обрыв цепи). | Наличие |
| 8.4 | Отключение нагревателя при несанкционированной остановке нагнетателя. | Наличие |
| 8.5 | Аварийный датчик температуры. | Наличие |
| 8.6 | Индикатор ресурса диффузора. | Наличие |